Электронная температурная коррекция объема в приборах учета потребления природного газа

А.О. Беляев, Д.Г. Ковтун

Южный федеральный университет, Таганрог

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос температурной коррекции объема потребления природного газа. Рассмотрен экономический эффект для конечного потребителя, на основании которого численно доказано, что использование прибора учета с температурной коррекцией имеет положительный эффект. Также описаны технические особенности измерения температуры газа, как составной части решения задачи термокоррекции. Представлено аналитическое выражение для косвенного измерения температуры.

Ключевые слова: температурная коррекция, температурная компенсация, приведение газа к стандартным условиям, прибор учета расхода природного газа, косвенное измерение температуры газов.

В соответствии с п. 26 Постановления Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» №549 от 21.07.2008 г., при учете потребленного газа для счетчиков не имеющих температурной компенсации его объем должен определяться как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (утверждаемый Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии).

Коэффициенты устанавливаются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии каждое полугодие, и действительны только для приборов учета без температурной компенсации, устанавливаемых вне помещений. При этом, согласно ГОСТ Р 50818-95, приведение к стандартным условиям производится по выражению:

Q=Q0⋅E⋅D ,									(1)

где Q - расход приведенный к стандартным условиям, Q0 - исходное значение расхода, E - фактор места расположения, D - температурный коэффициент.

При этом фактор места расположения Е и температурный коэффициент D определяются выражениями (2) и (3) соответственно:

| E=B760; | (2) |
| --- | --- |
| D=293TВ+273. | (3) |

За 2015 год в г. Таганроге (Ростовская область) были установлены температурные коэффициенты [1], как показано на рис. 1. При этом линия С.У. соответствует стандартным условиям (температура 20 ºС, давление 760 мм.рт.с., влажность 0% - по ГОСТ 2939-63).

Рис. 1 - Температурные коэффициенты за 2015 г. (г. Таганрог)

Температурные коэффициенты устанавливаются на последующее полугодие, иными словами они отражают прогноз климатических параметров, а не их действительные значения. Так за 2015 год в г. Таганроге среднемесячные температуры (по данным [2]) показаны на рис. 2.

Рис. 2 - Среднемесячные температуры за 2015 г. (г. Таганрог)

Как видно из рисунка в 4 из 12 месяцев среднемесячная температура была выше температуры, соответствующей стандартным условиям. При этом, согласно температурным коэффициентам установленным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии за этот же период (рис. 1), температурные коэффициенты ниже либо равные 1 (соответствует температуре равной, либо выше 20 ºС) установлены только для 3-х месяцев (июнь, июль, август). Таким образом, для потребителя не выгоден сам механизм установки коэффициентов, т.к. они устанавливаются не методом прогнозирования и не всегда в пользу потребителя. Так, для сравнения, на рис. 3 представлены коэффициенты (величина температурного коэффициента Тк уже учитывает фактор места расположения) за 2015 г. для г. Таганрога установленные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и рассчитанные по данным действительных климатических условий за этот же период (при этом величина фактора места расположения Е принята равной 0,999342 исходя из среднегодового барометрического давления 759 мм.рт.ст.).

Рис. 3 - Сравнительный анализ температурных коэффициентов за 2015 г. (г. Таганрог): столбец слева - регламентированные Тк, столбец справа - рассчитанные Тк.

График на рис.3 наглядно показывает, что для потребителя выгоднее установка счетчика с температурной коррекцией, поскольку он учитывает действительные изменения температуры. Для оценки выгоды в финансовом эквиваленте рассмотрим частное жилое строение площадью 70 кв.м., в котором проживает 1 человек и имеется следующее газовое оборудование: плита газовая, газовый водонагреватель для подогрева воды, газовый котел для отопления. Предположим, что отопление работает при среднемесячной температуре ниже 15 ºС. Тогда, согласно [3] нормы потребления составят 29,52 м3/мес. без отопления и 897,52 м3/мес. с отоплением. Разница в объеме потребленного газа рассчитанного с использованием температурного коэффициента и с помощью прибора учета с температурным компенсатором показана на рис. 4.

Рис. 4 - Разница между расчетным (с использованием температурного коэффициента) и действительным потреблением за 2015 г. (для заданных условий), м3/мес.

При цене за кубометр газа равной 5,6 р. [2] разница в оплате за потребленный газ будет иметь значения, как показано на рисунке 5.

Рис. 5 - Разница в оплате за потребленный газ за 2015 г. (для заданных условий), руб.

Таким образом за весь год экономия при использовании прибора учета с температурной компенсацией составит 1776 рублей. Учитывая, что средняя разница в стоимости между приборами учета с термокорректором и без составляет порядка 3000 рублей, то данные затраты окупятся в первые два года использования, при этом срок службы прибора учета составляет 10 лет.

На основании приведенного выше анализа можно утверждать, что использование прибора учета расхода природного газа с термокорректором выгодно для конечного потребителя. Косвенно, более детализированный учет потребления природного газа, как энергоресурса влияет на показатели энергоэффективности региональной [4,5] и федеральной экономик.

Температурная компенсация в газовых счетчиках возможна механическим и электрическим путем. В случае когда она производится механически, то в измерительный механизм монтируется пружина, коэффициент упругости которой зависит от температуры окружающего газа. В случае электронной компенсации в рабочий объем монтируется температурный датчик, который измеряет температуру газа, а затем компенсация происходит в цифровом виде. В данной работе рассматривается возможность температурной компенсации за счет косвенного измерения температуры газа.

При выполнении совместного проекта Научно-производственного предприятия космического приборостроения «Квант» и Южного федерального университета, при реализации функции температурной коррекции приборов учета потребления природного газа встала задача в аналитической оценке погрешности измерений температуры газа. Основная сложность заключается в том, что при любых вариантах расположения чувствительного элемента (датчика температуры), при условии что соединительные проводники не находятся внутри рабочего объема счетчика - измерения являются косвенными. Иными словами измеряется температура корпуса или гильзы датчика температуры, а не самого газа. При этом через корпус или гильзу осуществляется отвод тепла, таким образом, результат измерения температуры будет иметь некоторое среднее значение между температурой газа и температурой корпуса, которая в свою очередь зависит от температура газа, скорости потока газа внутри счетчика и температуры внешней среды. Ввиду указанных особенностей было принято решение упростить конструкцию корпуса прибора учета, а измерение температура производить косвенным методом [6], на основании измерения температуры корпуса прибора учета и температуры окружающей среды.

Для косвенного измерения температуры используются два датчика температуры, один из которых монтируется на поверхности корпуса счетчика, в объеме которого протекает газ. Второй счетчик монтируется на некотором удалении от корпуса для измерения температуры окружающей прибор среды. Схема приведена на рисунке 1. Датчик 1 (Д1) измеряет окружающую температуру t1, датчик Д2 измеряет значения температуры внешней стенки корпуса счетчика tст1, искомая температура природного газа, протекающего через газовый счетчик обозначена как t2, tст2 обозначает температуру внутренней стороны стенки прибора.

Рис. 6 - Схема косвенного измерения температуры газа внутри счетчика. Д1 – датчик для измерения температуры окружающей среды, Д2 – датчик для измерения температуры стенки корпуса прибора

Для расчетов передачи тепла от газа к стенке или от газа к газу используют закон Ньютона-Рихмана [7,8]. Тепловой поток пропорционален разности температур рассматриваемых объектов, площади обмена и коэффициенту теплоотдачи. Передачу тепла в твердом теле можно описать через теплопроводность материала на основе закона Фурье. Тогда для полученной системы с учетом линейного закона изменения температуры в материале корпуса можно записать следующую систему уравнений:

| Q=α1F(t1−tСТ1), Q=λδF(tСТ1−tСТ2), Q=α2F(tСТ2−t2). | (4) |
| --- | --- |

где Q – тепловой поток, α1 – коэффициент теплоотдачи воздух – металл, α2 – коэффициент теплоотдачи металл – газ, λ – коэффициент теплопроводности корпуса, δ – толщина корпуса, F – площадь корпуса.

На основе полученной системы уравнений (1) выразим искомую величину – температуру рабочего газа t2 через измеряемые величины t1 и tст1:

| t2=α1α2δλ+α1+1tСТ1−α1α2δλ+α1t1⋅1α2. | (5) |
| --- | --- |

Коэффициенты α1  и α2 зависят от скорости потока газов, типа поверхности, через которую проходит конвекционный теплообмен, ее поверхностной обработки и других факторов. Газовый счетчик монтируется в помещении или на улице, где он окружен воздухом, коэффициент теплоотдачи воздух – металл можно принять постоянным равным 5,6 Вт/(м2К) [9]. В случае же для перехода от металла к газу, коэффициент теплоотдачи будет значительно зависеть от скорости потока [10]. Когда расход газа низкий, а следовательно и низкая скорость потока, то можно принять α1= α2=5,6 Вт/(м2К) [9], толщину корпуса δ = 1 мм, коэффициент теплопроводности корпуса 20 Вт/(мК) [9], тогда для выражения (5) получим:

| t2=1,1786×tСТ1−t1. | (6) |
| --- | --- |

В случае больших скоростей потока природного газа, коэффициент теплопроводности газа становится функцией от расхода α2(V), тогда уравнение(5) можно записать:

| t2=tСТ12,8×10−4+5,6+1α2(V)−t12,8×10−4+5,6α2(V). | (7) |
| --- | --- |

В результате исследований определена аналитическая зависимость для косвенного измерения температуры газа внутри корпуса прибора учета по значениям температуры корпуса прибора учета и окружающей среды. Основной трудностью для реализации данного метода является необходимость экспериментального определения функции α2(V). В настоящее время производится подготовка натурного эксперимента.

Результаты исследований, изложенные в данной статье, получены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации проекта «Разработка и создание высокотехнологичного производства инновационной системы комплексного учета, регистрации и анализа потребления энергоресурсов и воды промышленными предприятиями и объектами ЖКХ» по постановлению правительства №218 от 09.04.2010г. Исследования проводились в ФГАОУ ВО ЮФУ.

Литература

1. Цены и тарифы на газ // ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» URL:rostovregiongaz.ru/abonenty/prices-gas/ (дата обращения: 23.09.2016).

2. WeatherArchive.ru - Прогноз и архив погоды // WeatherArchive.ru - История погоды URL: weatherarchive.ru/ (дата обращения: 23.09.2016).

3. Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие на территории муниципального образования «Город Таганрог» // Официальный портал Администрации города Таганрога URL: tagancity.ru/uploads/documents/admin/tarif_ceni/ normativi_potreblenia.pdf (дата обращения: 23.09.2016).

4. Гавриленко А.В., Кирсанов А.Л., Елисеева Т.П. Основные направления энергосбережения в региональной экономике // Инженерный вестник Дона, 2011, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/340.

5. Лебедько А.Г. Особенности экономической оценки ресурсов нефти и газа юга России // Инженерный вестник Дона, 2010, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2010/225.

6. Kostur K. Principles of indirect measurement temperature //Carpathian Control Conference (ICCC), 2012 13th International. – IEEE, 2012. – pp. 336-340.

7. Weili L., Yu Z., Yuhong C. Calculation and analysis of heat transfer coefficients and temperature fields of air-cooled large hydro-generator rotor excitation windings //IEEE Transactions on Energy Conversion. – 2011. – V. 26. – №.3. – pp. 946-952.

8. Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / Под редакцией проф. Л. А. Семенова. Изд-во М.: ХИМИЯ, 1964. - 432 с.

9. Коротких А.Г. Теплопроводность материалов: учебное пособие / А.Г. Коротких; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 97 с.

10. Касатки А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. - 10-е изд., стереотипное, доработанное. Перепеч. с изд. 1973 г. - М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. - 753 с.

References

1. Ceny i tarify na gaz. OOO «Gazprom mezhregiongaz Rostov-na-Donu» [Prices and tariffs for gas. LLC "Gazprom mezhregiongaz Rostov-on-Don"] URL:rostovregiongaz.ru/abonenty/prices-gas (data obrashhenija: 23.09.2016).

2. WeatherArchive.ru. Prognoz i arhiv pogody. WeatherArchive.ru. Istorija pogody URL: weatherarchive.ru (data obrashhenija: 23.09.2016).

3. Normativy potreblenija kommunal'nyh uslug, dejstvujushhie na territorii municipal'nogo obrazovanija «Gorod Taganrog». Oficial'nyj portal Administracii goroda Taganroga [Norms of consumption of public services, acting on the territory of the municipality "City of Taganrog"] URL: tagancity.ru/uploads/documents/admin/tarif_ceni/ normativi_potreblenia.pdf (data obrashhenija: 23.09.2016).

4. Gavrilenko A.V., Kirsanov A.L., Eliseeva T.P. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/340.

5. Lebed'ko A.G. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2010/225.

6. Kostur K. Carpathian Control Conference (ICCC), 2012 13th International. IEEE, 2012. pp. 336-340.

7. Weili L., Yu Z., Yuhong C. IEEE Transactions on Energy Conversion.  2011.  V. 26.  №. 3. pp. 946-952.

8. Vjejlas S. Himicheskaja kinetika i raschety promyshlennyh reaktorov [Chemical kinetics calculations and industrial reactors]. Pod redakciej prof. L. A. Semenova. Izd-vo M.: HIMIJa, 1964. 432 p.

9. Korotkih A.G. Teploprovodnost' materialov: uchebnoe posobie [The thermal conductivity of the materials: a training manual]. Tomskij politehnicheskij universitet.  Tomsk: Izd-vo Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2011. 97 p.

10. Kasatki A.G. Osnovnye processy i apparaty himicheskoj tehnologii: Uchebnik dlja vuzov [Basic processes and apparatuses of chemical technology: A Textbook for high schools]. 10-e izd., stereotipnoe, dorabotannoe. Perepech. s izd. 1973 g. M.: OOO TID «Al'jans», 2004. 753 p.